***Приложение №1***

***Перечень закупаемых МИ***

**Перечень 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лот | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| 1 | Тонометр классический+стетоскоп  | Прибор для измерения артериального давленияКлассический тип.• Металлический анероидный манометр.• Металлический стетоскоп в комплекте.• Нейлоновая манжета  для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.• Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.• Воздушный игольчатый клапан.• На манжету нанесены специальные размерные метки.Диапазон измерения давления, мм рт. ст.: от 0 до 300 (давление в манжете)Диапазон индикации, мм рт. ст.: от 0 до 300Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм рт. ст.:±3Предоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений3.Акт приема-передачи;**4.Первичная поверка**5.Гарантийный талон на 1 год | шт. | 50 |  9430,00 | 471 500,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 2 | Тонометр комбинированный со стетоскопом + 3шт детские манжеты  | Прибор для измерения артериального давленияДиапазон измерения давления, мм рт. ст.: от 0 до 300 (давление в манжете)Диапазон индикации, мм рт. ст.: от 0 до 300Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления в манжете, мм рт. ст.:±3Материал манометра-металлДиаметр циферблата манометра -45 ммКлапан травления металлический, игольчатыйНагнетатель с обратным клапаном Размер 86 х 45 х 45 ммМатериал натуральный каучук, металлСовместим с моделями тонометров все, кроме комбинированныхМасса ~25 гФильтр обратного клапана даМанжета Размер манжеты 7-12 см, 11-19 см и 18-26 смМанжета с металлическим кольцом нетКоличество трубок 2Материал манжеты хлопокМатериал камеры манжеты ТПУПредоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений3.Акт приема-передачи;**4.Первичная поверка**5.Гарантийный талон на 1 год | шт | 25 | 16 300,00 | 407 500,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 3 | Рулетка для измерения длины окружности |  Диапазон измерений : (0-205) смДискретность: 1 ммВес: 50 гПредоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений3.Акт приема-передачи;**4.Первичная поверка**5.Гарантийный талон на 1 год | шт. | 20 | 14500 | 290 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 4 | Переносной ростомер-мат для младенцев | Диапазон измерений : (0-100) ммРазмер: 1250\*140\*300 ммВес: 575 г Предоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений3.Акт приема-передачи;**4.Первичная поверка**5.Гарантийный талон на 1 год  | шт. | 5 | 67 000 | 335 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». |  |
| 5 | Весы детские электронные | Электронные детские весы, использующиеся также как напольные весы для взвешивания детей. Питание: от батареек, от сети. С поверкой.1.Наибольший предел взвешивания- 20кг2.Дискретность отсчета - 10г 3.Весы должны иметь съемную кювету (отсоединяется нажатием на кнопку)4.Размеры кюветы: не менее 520\*250мм5.Питание: 4 элемента типа „АА„ и адаптер переменного тока6.Комплект поставки: весы электронные для новорожденных – 1 шт. батарея типа„АА„ - 4 шт. адаптер -1 шт.Предоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Сертификат об утверждении типа средств измерений3.Акт приема-передачи;**4.Первичная поверка**5.Гарантийный талон на 1 год6.Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках | шт. | 5 | 176 000 | 880 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». |  |
| 6 | Сумка-переноска для транспортировки электронных детских весов | Сумка для транспортировки детских весов . Сумка из прочного,водонепроницаемого материала. Сумка оснащена жёсткими стенками, обеспечивающимиоптимальную защиту весов при транспортировке, и регулируемой лямкой.Габариты: 570 x 150 x 330 мм.Предоставить: 1.Регистрационное удостоверение (о регистрации в Республике Казахстан);2.Акт приема-передачи;3.Гарантийный талон на 1 год | шт. | 5 | 36 000 | 180 000 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». |  |
| 7 | Облучатель бактерицидный ОБНП-2×30 | Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час, 99% - 223/284 м3/час, 99,9% - 148/189 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метров. Габаритные размеры 82\*100\*928 мм, вес 3,35 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Предоставить :1.регистрационное удостоверения МЗ РК 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений (если аппарат не является средством измерения. то вместо сертификата об утверждении типа средств измерений необходимо подтвнрждение, что он не подлежит внесению в реестр ГСИ Республики Казахстан).3.Акт приема-передачи;4.Гарантийный талон на 1 год5.Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках | шт | 20 | 25 500 | 510 000,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 8 | Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный РВБ 2/15 | Настенный облучатель – рециркулятор воздуха. Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Облучатель – рециркулятор может использоваться для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем, составляет: для 1 категории (99,9%) – 45 м3 , для 2 категории (99%) – 65 м3, для 3 категории (95%) – 100 м3, для 4 категории (90%) – 130 м3, для 5 категории (85%) – 160 м3 по S.Aureus соответственно. Источник излучения: 2 (две) уф - лампы мощностью 15 Вт ресурсом 10800 часов. Суммарный бактерицидный поток не менее 10,2 Вт. Уровень шума не более 35 дБ. Имеет комбинированный металлический корпус, лицевая часть которого выполнена из полупрозрачного поликарбоната, который является дополнительным источником света при работе рециркулятора. Габаритные размеры и вес (Ш/Г/В) 170\*120\*740 мм, 3,7 кг. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Технический паспорт на казахском и русском языке. Предоставить :1.регистрационное удостоверения МЗ РК 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений (если аппарат не является средством измерения. то вместо сертификата об утверждении типа средств измерений необходимо подтвнрждение, что он не подлежит внесению в реестр ГСИ Республики Казахстан).3.Акт приема-передачи;4.Гарантийный талон на 1 год5.Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках | шт | 3 | 68 800 | 206 400,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
| 9 | Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный РВБ 2/30 | Настенный облучатель – рециркулятор воздуха. Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Облучатель – рециркулятор может использоваться для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем, составляет: для 1 категории (99,9%) – 110 м3 , для 2 категории (99%) – 160 м3, для 3 категории (95%) – 250 м3, для 4 категории (90%) – 320 м3, для 5 категории (85%) – 400 м3 по S.Aureus соответственно. Источник излучения: 2 (две) уф - лампы мощностью 30 Вт ресурсом 10800 часов. Суммарный бактерицидный поток не менее 25,2 Вт. Имеет комбинированный металлический корпус, лицевая часть которого выполнена из полупрозрачного поликарбоната, который является дополнительным источником света при работе рециркулятора. Габаритные размеры и вес (Ш/Г/В) 170\*160\*1200 мм, 5,6 кг. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Технический паспорт на казахском и русском языке.Предоставить :1.регистрационное удостоверения МЗ РК 2.Сертификат об утверждении типа средств измерений (если аппарат не является средством измерения. то вместо сертификата об утверждении типа средств измерений необходимо подтвнрждение, что он не подлежит внесению в реестр ГСИ Республики Казахстан).3.Акт приема-передачи;4.Гарантийный талон на 1 год5.Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках | шт | 5 | 98 800 | 494 000,00 | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки должен быть не более 30 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |